## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### Дозиметр ДКС-АТ3509С

для измерения индивидуальной эквивалентной дозы Hp(10), Hp(0.07) и мощности дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения. 
Прибор ДКС-АТ3509С обеспечивают измерение в диапазоне 7,5 порядков по мощности дозы, имеет раздельную звуковую и светодиодную сигнализацию. Управление режимами работы, обработка информации, вывод на ЖКИ (с подсветкой), самоконтроль - выполняются микропроцессором.

Энергонезависимая память дозиметра ДКС-АТ3509С обеспечивает хранение накопленной дозы и истории накопления дозы при отключенном питании. Калибровка дозиметра ДКС-АТ3509С в процессе производства осуществляется в соответствии с Международным стандартом ИСО 4037-3.

Дозиметр ДКС-АТ3509С имеет пылевлагозащищенное исполнение, устойчив к электромагнитным воздействиям и падению с высоты 1,5 м.
Дозиметр ДКС-АТ3509С может использоваться автономно или в составе системы дозиметрического контроля: дозиметр - устройство считывания (УС) - ПЭВМ. Связь дозиметра ДКС-АТ3509С с УС осуществляется по инфракрасному каналу, а УС с ПЭВМ - по стандартному интерфейсу RS 232.

ПО,  поставляемое с УС, позволяет осуществлять:
                    • считывание/установку индивидуального и заводского номеров дозиметра ДКС-    АТ3509С
                    • изменение порогов по дозе и мощности дозы
                    • запрет/разрешение выбора порогов по дозе и мощности дозы от кнопки на передней панели дозиметра ДКС-АТ3509С
                    • изменение интервала накопления доз от 1 до 255 мин. и возможность определения накопленных доз за любой интервал времени в течение рабочей смены
                    • автоматическую запись в память до 800 значений доз Нр(10), накопленных за выбранный интервал
                    • сброс (обнуление) накопленной дозы
                    • запрет/разрешение сброса накопленной дозы от кнопки на передней панели дозиметра
                    • представление доз в виде графиков, формирование отчетов
                    • автоматическую запись информации в базу данных, документирование.

          • Дозиметр ДКС-АТ3509С имеет следующие особенности:
                    • Измерение эквивалентной дозы Hp(10) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения
                    • Измерение мощности эквивалентной дозы Hp(10) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения
                    • Измерение эквивалентной дозы Hp(0.07) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения
                    • Измерение мощности эквивалентной дозы Hp(0.07) непрерывного рентгеновского и гамма-излучения
                    • Кремниевый планарный детектор  
                    • Отсутствие собственного фона  
                    • Одновременное измерение дозовых нагрузок на внутренние органы Hp(10), кожные покровы и слизистые оболочки Hp(0.07)  
                    • Компенсирующий фильтр и электронная коррекция энергетической зависимости четырехканальным аналоговым процессором
                    • Устойчивость к повторяющимся ударам ("микрофонному эффекту")
                    • Самоконтроль параметров  
                    • Системное или автономное применение  

          Режимы работы дозиметра ДКС-АТ3509С: "индикация дозы", "индикация мощности дозы", "меню", "обнуление (сброс) дозы", "выбор порога сигнализации по дозе", "выбор порога сигнализации по мощности дозы", "обмен информацией с ПЭВМ".

Технические характеристики индивидуального дозиметра ДКС-АТ3509С:

Диапазон измерения индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) Hp(10):  1 мкЗв - 10 Зв

Диапазон измерения мощности индивидуальной эквивалентной дозы дозиметром ДКС-АТ3509С:  0,1 мкЗв/ч - 5 Зв/ч

Основная погрешность измерения дозы дозиметра ДКС-АТ3509С (при отсутствии сопутствующего бета-излучения) :  ± 15 %

Основная погрешность дозиметра ДКС-АТ3509С при измерении мощности дозы

в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч:  ± 30 %

от 1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч:  ± 15 %

от 1 Зв/ч до 5 Зв/ч (где Нр мощность дозы в мЗв/ч):  ± (15+0,0001•Нр)%

Погрешность калибровки по 137Cs:  ± 5 %

Диапазон энергий:  15 кэВ - 10 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности Hp(10)

в диапазоне 15 кэВ - 1,5 МэВ:  ± 25 %

в диапазоне 1,5 МэВ - 10 МэВ:  ± 60 %

Энергетическая зависимость чувствительности Hp(0.07)

в диапазоне 15 кэВ - 300 кэВ:  ± 30 %

Время отклика на изменение мощности дозы при мощности дозы > 10 мкЗв/ч:  5 с

Анизотропия в угловом интервале ±75°

для 137Cs и 60Co:  ± 20 %

для 241Am:  ± 50%

Пороги сигнализации дозиметра ДКС-АТ3509С (независимые) (пороги могут быть изменены по желанию заказчика)

по дозе:  30 мкЗв; 200 мкЗв; 1 мЗв; 4,2 мЗв; 12,5 мЗв; 50 мЗв; 100 мЗв; 1 Зв

по мощности дозы:  0,3 мкЗв/ч; 3 мкЗв/ч; 30 мкЗв/ч; 300 мкЗв/ч; 3 мЗв/ч; 30 мЗв/ч; 300 мЗв/ч; 1 Зв/ч

Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода):  до 10 Зв/ч

Условия эксплуатации дозиметра ДКС-АТ3509С:

диапазон рабочих температур:  -100 - + 400 С

относительная влажность при температуре + 350 С:  до 90 %

устойчивость к падению с :  1,5 м

Класс защиты дозиметра ДКС-АТ3509С:  IP54

Питание - комплект батарей из 2-х элементов типа ААА:  LR03

возможность работы от аккумуляторов:  есть

Время непрерывной работы с одним комплектом батарей при мощности дозы < 100 мкЗв/ч:  не менее 500 ч

Электромагнитная совместимость дозиметра ДКС-АТ3509С:  СТБ МЭК 61000-4-2-2006

СТБ ГОСТ Р 51317.4.3-2001

Габаритные размеры дозиметра ДКС-АТ3509С:  105x58x23 мм

Масса (без элементов питания):  100 г

Комплект поставки дозиметра ДКС-АТ3509С:

дозиметр индивидуальный, элементы питания, цепочка с зажимом, пластиковые чехлы для облегчения дезактивации, руководство по эксплуатации дозиметра , упаковка.

Дополнительно к индивидуальному дозиметру ДКС-АТ3509С можно заказать:

устройство считывания и программное обеспечение для обмена информацией с ПЭВМ.

Дозиметр ДКС-АТ3509С соответствует: Международному стандарту МЭК 6152, а также стандартам EN 55022 B:1998, EN 55024 B:1998 согласно условиям директивы 89/33/ЕЕС.