## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### ДКГ-01И Интеллектуальный дозиметр

* Простота управления работой дозиметра
* Минимальная потребляемая мощность
Интеллектуальный дозиметр ДКГ-01И предназначен для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы и дозы фотонного излучения, а также для обнаружения радиационного загрязнения и оценки уровня мощности амбиентной эквивалентной дозы по изменению частоты звуковых сигналов дозиметра (режим "Поиск").

Область применения:
Применяется для оперативного контроля радиационной обстановки на предприятиях при проведении работ, связанных с фотонным излучением и для индивидуального дозиметрического контроля.
Основные технические характеристики:
* Тип детекторов: счетчики СБМ - 20 и СБМ - 21
* Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы, мкЗв (мкР): 0,1 - 10(6) (10-10(8))
* Диапазон измерений амбиентной эквивалентной дозы, мкЗв (мкР): 10 - 10(6) (10(3)-10(8))
* Основная относительная погрешность измерения, %: ± 25
* Диапазон энергий, МэВ: 0,05-3,0
* Энергетическая зависимость чувствительности, %: ± 25
* Время установления показаний: автоматическое
* Питание: аккумуляторное
* Время непрерывной работы без подзарядки, ч:
- при естественном радиационном фоне: 100
- в рабочем диапазоне мощностей доз: 8
* Диапазон рабочих температур, oС: минус 10 +40
* Влажность при температуре 30 oС, %: 98
* Габаритные размеры, мм: 152x82x35
* Масса, г: 400
Отображение значений дозы и мощности дозы осуществляется с помощью 4-х значного цифрового жидкокристаллического дисплея.