## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### Дозиметры ДКС-АТ1121/ДКС-АТ1123

Широкодиапазонные приборы для дозиметрии непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучений

Назначение

измерение мощности амбиентного эквивалента дозы

Н*(10)непрерывного излучения

измерение средней мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) импульсного излучения (только для ДКС-АТ1123)

измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10)

непрерывного и импульсного (ДКС-АТ1123) излучения

Свойства

автоматическое запоминание максимального текущего значения мощности дозы

измерение мощности дозы в импульсе

измерение дозы и средней мощности дозы импульсного излучения

измерение длительности воздействия импульсного излучения

система встроенной светодиодной стабилизации измерительного тракта

установка пороговых уровней по дозе и мощности дозы

звуковая и визуальная индикация превышения порогового уровня

запись и хранение в памяти дозиметра результатов измерений

возможность дистанционных измерений с помощью выносного пульта

возможность стационарного размещения и использование в качестве

дозиметра-сигнализатора с дистанционным управлением интерфейс RS-232

Комплект поставки

Базовый комплект

дозиметр колпачок «0,06 – 10 МэВ»

сетевой адаптер А51212DG

ремень ручной

ручка

чехол

руководство по эксплуатации

свидетельство о первичной поверке

По заказу

пульт дистанционного управления с кабелем 25м

выносной блок светозвуковой сигнализации

кабель для подключения к компьютеру

дискета с программой

кабель для подключения к источнику питания 12В

штанга телескопическая

кронштейн для крепления на стене

дипломат

Технические характеристики

Тип детектора полистирол с добавками тяжелых металлов

Размеры детектора диам.30×15мм

Минимальная длительность кратковременно действующего излучения 0,03 сек

Минимальная длительность импульсного излучения при мощности

дозы в импульсе до 1,3 Зв/с (только для ДКС-АТ1123) 10 нс

Диапазон измерения

•  мощности дозы Н*(10) непрерывного излучения

−  ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 0,05 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч

−  ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123А 0,05 мкЗв/ч – 5,0 Зв/ч

•  средней мощности дозы Н*(10)

-импульсного излучения (только для ДКС-АТ1123) 1,0 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч

-  непрерывного и импульсного излучения 0,05 мкЗв – 10,0 Зв

Диапазон энергий

•  ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 0,015 – 10 МэВ

•  ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123А 0,020 – 10 МэВ

Основная погрешность измерения

•  в режиме непрерывного излучения 15%

•  в режиме импульсного излучения (ДКС-АТ1123) 30%

Энергетическая зависимость (отн. Cs-137)

•  в диапазоне энергий 15 кэВ - 60 кэВ - 35%

•  в диапазоне энергий 60 кэВ - 3 МэВ - 25%

•  в диапазоне энергий 3 МэВ – 10 МэВ 50%

Зависимость чувствительности дозиметра от угла падения излучения в интервале углов 900

•  для энергии 662 кэВ, не более 5%

•  для энергии 60 кэВ, не более 20%

•  для энергии 22 кэВ, не более 30%

Чувствительность по Cs-137 100 имп·с−1/мкЗв·ч−1

Диапазон рабочих температур

•  ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123  −30  +40 С

•  ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123А −30  +50 С

Питание

•  встроенный блок аккумуляторов  6 В

•  сеть переменного тока 220 В, 50 Гц

•  сеть постоянного тока 12В

Время непрерывной работы

•  от сети переменного или постоянного тока 24 часа

•  от аккумуляторов 12 часов

Габаритные размеры (масса)

•  дозиметр 233×85×67 мм (0,9 кг)

•  пульт дистанционного управления 165×85×35 мм (0,35 кг)