## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### СД-01М Сигнализатор дозы

Значение накопленной дозы в каждом канале сохраняется до 1-ого года даже при отключенном питании.

Достижение устанавливаемых программным путем значений эквивалентной дозы фиксируется звуковыми и световыми сигналами.

Сигнализатор дозы предназначен для оперативного контроля и сигнализации о достижении установленных порогов дозы фотонного излучения на руки или на все тело человека.
Область применения:

Сигнализатор дозы применяется при работах по переработке ядерного горючего, приготовлении и расфасовке препаратов, содержащих радионуклиды, проведении технических и медицинских операций с контролем по рентгеновскому излучению.

Основные технические характеристики:

- Предельное значение измеряемой мощности дозы, мЗв/ч: 100
- Диапазон энергий фотонного излучения, МэВ: 0,02 - 3
- Энергетическая зависимость в диапазоне энергий фотоновот 50 кэВ до 3,0 МэВ, %: ±25
- Погрешность установки порогов, %:
- при мощности дозы до 40 мЗв/ч: ±40
- при мощности дозы от 40 мЗв/ч до 100 мЗв/ч: ±40
- Значения устанавливаемых программным путем порогов сигнализации по дозе фотонного излучения, мкЗв: 10 - 106
- Число каналов контроля: 2
- Количество устанавливаемых программным путем порогов сигнализации по заказу   потребителя в каждом из 2-х каналов: 3
- Вид сигнализации: звуковая и световая
- При контроле облучения рук детекторы располагаются: на запястье
- При контроле всего тела детекторы располагаются: в нагрудном кармане
- Длина соединительного кабеля от детектора к пульту, см: 120
- Питание: аккумуляторное
- Время работы, ч:
- при максимальных загрузках по двум каналам, не менее: 12
- при естественном фоне, не менее: 100
- Диапазон рабочих температур, oС: минус10 - +40
- Относительная влажность при t 30o С, % 98
- Габаритные размеры пульта, мм: 120x60x25