## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Радиометр РКГ-01А

Высокопроизводительный селективный контроль 137Cs в условиях стационарных и передвижных лабораторий

Измерения объемной (удельной) активности 137Cs в питьевой воде, продуктах питания,

сельскохозяйственном, лекарственном, промышленном сырье, лесоматериалах, дарах леса и др. объектах окружающей среды.

- Вычисление и индикация результатов измерений и статистической погрешности в единицах активности

- Автоматические вычитания фона и учет активности 40K

-   Хранение значения фона в памяти при отключенном питании

-   Автоматический учет типа сосуда при вводе оператором массы пробы

-  Задание требуемого соотношения активностей 134Cs/137Cs

-   Звуковая сигнализация превышения заданного порогового уровня активности

-   Аналоговая шкала

-   Большой цифровой жидкокристаллический индикатор

-   Экспресс-проверка проб по принципу “годен - не годен”

-   Хранение в памяти до 100 результатов измерений при отключенном питании и вывод на внешнее устройство

-   Интерфейс RS-232C

-   Непрерывный самоконтроль узлов и индикация неисправности

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

| Размеры детектора Nal(Tl), мм | 63х63 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения, Бк/л(кг) | 3,7-99990 |
| Основная отн. погрешность при P=0,95, %: в диапазоне 3,7-18 Бк/л(кг) в диапазоне 18-99990 Бк/л(кг) | +35 +25 |
| Собственный фон, с-1 | <2 |
| Чувствительность по 137Cs (сосуд Маринелли), Бк/л(кг) | 38 |
| Нестабильность показаний за 24 ч, % | 3 |
| Емкость сосудов для проб, л: Маринелли плоский консервированные продукты питания (без вскрытия) | 1,0 0,5;0,1 0,25; 0,5; 1,0 |
| Время установления рабочего режима, мин | 5 |
| Температурный диапазон, 0С | +1…+40 |
| Питание, В: сеть аккумулятор | 220(50Гц) 12 |
| Габариты, мм: блока детектирования 83х400 блока защиты 630х795 блока обработки информации 265х118х213 | Масса, кг: 3 110 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 18 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок детектирования, блок свинцовой защиты, блок обработки информации, контрольный источник 137 Cs (12 кБк), методика проведения измерений.