## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Аппарат для определения индукционного периода ИПБ-1 автомобильных бензинов по ГОСТ 4039 и ASTM D 525

Прибор предназначен для определения длительности индукционного периода, который характеризует склонность бензинов к окислению и смолообразованию при длительном хранении, при лабораторных испытаниях автомобильных бензинов по ГОСТ 4039.

Анализу подлежат: автомобильные бензины.

Сущность метода: определение времени в течение которого испытуемый бензин, находящийся в среде кислорода под давлением 700 кПа и при температуре 100 °С, практически не подвергается окислению.

Аппарат ИПБ-1 удобен в эксплуатации, повышает достоверность результата анализа и значительно облегчает труд лаборанта.

Аппарат состоит из термостатирующей водяной бани с гнездами для установки двух бомб и блока управления. По основным эксплуатационным данным аппарат ИПБ-1 не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Значение давления в бомбах, температуры в бане, текущее время анализа, период времени окисления выводятся на цифровое табло электронного блока.

Предусмотрен контроль и регистрация герметичности бомб.

В комплект аппарата входит заправочный шланг для заправки бомб кислородом.

Технические характеристики:

диапазон измерения давления, кПа 0-1600

допускаемая погрешность, кПа ±20

диапазон рабочих температур, °С 98-102

точность поддержания температуры в бане, °С ±0,1

габаритные размеры стойки, мм 300х200х150 габаритные размеры бани, мм 1270х325х430

потребляемая мощность, Вт, не более 1750

время выхода на рабочий температурный режим 100 oС , мин, не более 60

напряжение питания от сети переменного тока, В 220±10%

частота переменного тока, Гц 50

объем рабочей жидкости, л, не более 30

масса без рабочей жидкости, кг, не более 50