## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

Многоканальный эмиссионный спектрометр МФС-7

предназначен для эмиссионного анализа масел на продукты износа деталей двигателей и других механизмов в процессе их эксплуатации.

Спектрометр применяется для диагностики состояния двигателей самолетов, тепловозов, экскаваторов, тракторов, автомобилей, станков. Процесс анализа автоматизирован с момента установки пробы в штатив до получения результатов анализа в единицах концентрации на экране дисплея, принтере и в памяти персонального компьютера.

Важным шагом вперед стала доработка штатива для обеспечения эффективного анализа масел с различной вязкостью. Теперь спектрометр может анализировать не только моторные, но и трансмиссионные масла в широком диапазоне коэффициентов вязкости, причем переключение на анализ другого типа масла осуществляется за несколько секунд. Такая же доработка может быть произведена на ранее выпущенных приборах непосредственно у заказчика.

## Технические характеристики

Число одновременно анализируемых элементов до 24 Длительность анализа одной пробы (без пробоподготовки) 2 - 3 мин. Диапазон определяемых концентраций от 0.3 до 300 г/т. Полихроматор с вогнутой дифракционной решеткой. Фокусное расстояние 1м. Рабочий диапазон спектра с решеткой 1800 штр/ мм 200 - 400 нм Обратная линейная дисперсия 0.55 нм/мм. 24 индивидуально настраиваемые выходные щели, 24 фотоумножителя Источник возбуждения спектра дуга переменного тока 3-5 А Питание Однофазная сеть 220 В,50 Гц Потребляемая мощность 2кВА. Масса всех составных частей до 600 кг Площадь помещения для размещения установки 20 кв.м. с местной вытяжкой

Спектрометр МФС-7 комплектуется компактной простой системой регистрции на базе одноплатного контроллера КМС-1, работающей под управлением IBM-совместимого компьютера.

Пределы обнаружения продуктов износа деталей двигателя в смазочных масла и сходимость результатов измерения для средних значений концентрации, полученные по одной из аналитических программ:

Элемент Длина волны, нм Предел обнаружения, г/т Концентрация, г/т Сходимость, %отн. Fe 259.9 0.2 50 7.0 Cr 267.7 0.1 3 4.0 Pb 283.3 0.3 10 5.0 Si 288.1 0.3 3 4.0 Al 308.2 0.2 1 12.0 Sn 317.5 0.1 5 4.0 Cu 327.4 0.1 30 6.0

Спектрометр МФС-7 поставляется настроенными на конкретные аналитические программы по требованиям заказчика. Могут быть разработаны аналитические методики для анализа конкретных масел.

Возможна поставка программы дефектации двигателей по результатам анализа моторных масел, которая определит неисправный узел двигателя и выдаст рекомендации по его ремонту.

В комплект поставки прибора может быть включен ультразвуковой диспергатор для подготовки проб, стандартные образцы масел, заточной станок для подставных электродов, расходные материалы.