## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

Радиометр дозиметр МКС-06НМ ИНСПЕКТОР

Многофункциональный носимый радиометр-дозиметр предназначен для экспрессного количественного контроля радиационной обстановки в помещениях и на местности по альфа-, бета- и гамма-излучениям. Прибор может применяться в профессиональных службах радиационной безопасности, радиологических службах санитарно-эпедимиологических станций, в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, науке и т.п., где используются ядерно-технические установки и источники ионизирующих излучений.

Технические характеристики:
Рентгеновское и гамма-излучения
Мощность эффективной дозы 1)
Диапазон измерений 0,01-1000 мкЗв/ч
Время измерения, с 5
Основная погрешность, % ± 20
Эффективная доза
Диапазон измерений 0,1 - 106 мкЗв
Энергетический диапазон или радионуклид 0,02-3,0 МэВ
Основная погрешность, % ± 20
Энергетич. зависим. чувствит., % ± 10
Альфа-излучение
Плотность потока 1,2)
Диапазон измерений 1 - 105 см-2 мин-1
Флюенс
Диапазон измерений 10 - 106 см-2
Энергетический диапазон или радионуклид 239Рu
Время измерения, с 60
Основная погрешность, % ± 20
Бета-излучение
Плотность потока 1,3,4)
Диапазон измерений 1 - 105см-2мин-1
Энергетический диапазон или радионуклид 0,05 - 3,5 МэВ
Энергетич. зависим. чувствит., % ± 50
Время измерения, с 30
Основная погрешность, % ± 20 
Удельная активность проб 1,4,5,6,7)
Диапазон измерений 0,05 - 3х104 кБк х кг-1
Энергетический диапазон или радионуклид 0,05 - 3,5 МэВ
Энергетич. зависим. чувствит., % ± 50
Время измерения, с 300
Основная погрешность, % ± 20
Радиометр-дозиметр это интеллектуальный многофункциональный прибор с микропроцессорным управлением и одним встроенным блоком детектирования на основе комбинированного сцинтиллятора. 
Использование комбинированного сцинтиллятора, состоящего из двух сцинтилляторов с разными световыми выходами, позволяет получить высокую избирательную чувствительность к измеряемому излучению на фоне сопутствующих излучений. Прибор позволяет быстро и точно определять параметры ионизирующих излучений как в поле одного вида излучения, так и в смешанных полях излучений неизвестного состава. 
Цифровая индикация на жидкокристаллическом дисплее, индикация малых уровней излучения параллельно с помощью световых и звуковых сигналов. 
Возможна эксплуатация прибора в пыле- и брызгонесущих средах при температуре от минус 10°C дo + 40°C. 
Масса прибора 900 г.