## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### "БЕТА-1С"	Спектрометр

ПРИМЕНЕНИЕ

Радиологические лаборатории Госсанэпиднадзора лесопромышленного комплекса, ветеринарных и сельскохозяйственных служб при контроле качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, лесопромышленной продукции, продуктов   животноводства и почв;

Ядерно-физические центры для проведения   исследований в различных областях фундаментальной и прикладной физики;

Заводские радиохимические лаборатории (контроль технологических процессов);

Лаборатории служб внешней дозиметрии предприятий (контроль объектов окружающей среды).

###### СОСТАВ

Блоки детектирования  БДС-Б или  БДС-Б-150 на основе пластического сцинтиллятора со встроенным усилителем, высоковольтным источником питания и автономной системой стабилизации по реперному пику светодиода (используется пластический сцинтиллятор размером 70х20 мм для Бета-1С и 150х5 мм для Бета-1С-150);

Спектрометрический амплитудно-цифровой преобразователь АПЦ-1К-В1 с буферной памятью и таймерами "живого"/реального времени, в конструктиве IBM PC с интерфейсной шиной PCI;

Персональный компьютер типа IBM PC с принтером;

Прикладное программное обеспечение «LSRM» в среде Windows, реализующее МВИ - (свидетельство № 746/04);

Два контрольных источника смеси радионуклидов 90Sr + 90Y для градуировки и контроля работоспособности спектрометра;

Свинцовый экран-защита "Экран-1СБ" или "Экран-1СБ-150"

Приспособление для уплотнения проб в кювете;

Кюветы для проб: 70х8 мм (30 мл) для Бета-1С и 150х8 мм (140 мл) для Бета-1С-150.

###### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Измерение спектров с экспозициями по "живому" и реальному времени;

Калибровки по энергии и по чувствительности в энергетических окнах *;

Накопление и обработка спектров в автоматическом режиме, сохранение спектров и результатов их обработки на любых носителях информации;

Визуализация спектров и результатов обработки на экране монитора;

Нормирование результатов обработки в соответствии с нормативными документами (НРБ,  СанПиН, ГН и др);

Формирование отчета результатов обработки.

###### ПРИМЕЧАНИЕ

При штатном выпуске приборы отградуированы для определения радионуклида 90Sr на фоне 137Cs и 40K. Для решения задач по определению и расчету активности других бета-излучающих радионуклидов спектрометры имеют аппаратные и программные средства для их реализации.

###### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регистрируемых энергий, МэВ	0,1 – 3

Число каналов	1024

Относительное энергетическое разрешение по пику конверсионных электронов с энергией 624 кэВ 137Cs, %, не более	15

Временная нестабильность, %, не более	±1

Диапазон рабочих температур, °С 	10 … 35

Потребляемая мощность (от сети 220 В, 50 Гц), ВА	250

Минимально измеряемая активность	согласно МВИ

###### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ СПЕКТРОМЕТРОВ

Свинцовый экран-защита (толщина свинца - 50мм) Блок детектирования Компьютер с платой АЦП, принтер Экран-1СБ Экран-1СБ-150 БДС-Б БДС-Б-150 В зависимости от используемой модели Габаритный размер, мм 300х300х440 364х300х271 90х250 185х281 Масса, кг 92 132 1,3 4,8

СЕРТИФИКАТЫ

Бета-1С зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 15292-09.