## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Гамма-1С

НАЗНАЧЕНИЕ

Проведение качественного и количественного анализа исследуемых проб на содержание гамма-излучающих радионуклидов

ПРИМЕНЕНИЕ

В радиологических лабораториях Госсанэпиднадзора, лесопромышленного комплекса, ветеринарных и сельскохозяйственных служб при контроле качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, лесопромышленной продукции, продуктов животноводства и почв, строительных материалов.

В ядерно-физических центрах для проведения исследований в различных областях фундаментальной и прикладной физики

В заводских радиохимических лабораториях при контроле технологических процессов

В лабораториях служб внешней дозиметрии предприятий при контроле объектов окружающей среды

###### СОСТАВ

Блок детектирования сцинтилляционный БДС - Г на основе монокристалла Nal(Ti)63 x 63 со встроенным усилителем, высоковольтным преобразователем напряжения, системой стабилизации по реперному пику светодиода и термокомпенсацией характеристики преобразования *

Спектрометрический амплитудно-цифровой преобразователь АЦП - 1К - В1 с буферной памятью и таймером "живого"/реального времени, в конструктиве IBM PC с интерфейсной шиной PCI

Свинцовый экран - защита Экран - 1СГ (напольная)

Персональный компьютер типа IBM PC с принтером

Прикладное программное обеспечение "LSRM" в среде Windows реализующую методику выполнения измерений (МВИ), свидетельство №746/04

###### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Измерение спектров с экспозициями по "живому" и реальному времени **

Калибровка по энергии, форме пика и по эффективности регистрации

Автоматический режим накопления и обработки спектров, включая идентификацию радионуклидов, и сохранение спектров и результатов их обработки на любых носителях информации

Визуализация спектров и результатов обработки на экране монитора

Нормирование результатов обработки, в соответствии с нормативными документами (НРБ, СанПин, ГН и др.)

Возможность вывода результатов обработки и спектра на принтер по форме, требуемой заказчику

ПРИМЕЧАНИЯ
* По согласованию с заказчиком возможна замена комплекта из АЦП - 1К - В1 и БДС - Г на блок УДС - Г63 х 63 - USB со встроенным АЦП и интерфейсом USB
** При штатном выпуске спектрометр "Гамма - 1С" отградуирован по эффективности для работы в двух геометриях (сосуд Маринелли - 1л и Дента - 0,12л) с плотностями проб (0,2 - 2 г/см3). Для организации работы спектрометра с другими геометриями и пробами других плотностей, пользователь имеет возможность добавлять новые калибровки

###### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | 0,05 - 3 |
| --- | --- |
| Число каналов | 1024 |
| Относительное энергетическое разрешение по линни 661 кэВ 137Cs, %, не более | 8 |
| Интегральная нелинейность, %, не более | ±1 |
| Диапазон рабочих температур, oС | 10÷ 35 |
| Потребляемая мощность от сети, (220В, 50Гц), ВА | 250 |
| Временная нестабильность, %, не более | 1 |
| Максимальная входная статистическая загрузка, с-1 | 50000 |
| Минимально измеряемая активность | согласно МВИ |

###### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| Свинцовый экран - защита (толщина свинца - 50мм) Блок детектирования БДС - Г Компьютер с платой АЦП, принтер Габаритный размер 700 х 700 х 730 мм Ø88 x 315 мм в зависимости от используемой модели Масса 172 кг 1,4 кг |  |
| --- | --- |

СЕРТИФИКАТЫ
Прибор зарегистрирован в государственном реестре средств измерений под № 15294 - 96