## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ААС  «КВАНТ-2А-ГРГ» 
ДЛЯ  АНАЛИЗА  РТУТИ,  МЫШЬЯКА,  СЕЛЕНА  И  СУРЬМЫ

Основные области применения
Контроль питьевой воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья, экологический мониторинг.

Спектральный блок 
Двукратное прохождение излучения спектральных ламп через кювету с целью повышения чувствительности.
Дейтериевый корректор неселективного поглощения.

# Монохроматор

| Обратная линейная дисперсия | 1,6 нм/мм. |
| --- | --- |
| Спектральная ширина щелей | 1,6 нм; 0,8 нм; 0,4 нм; 0,16 нм. |
| Четыре фиксированных длины волны: | 193,7 нм – мышьяк; |
|  | 196,0 нм – селен; |
|  | 231,2 нм – сурьма; |
|  | 253,7 нм – ртуть. |

Фотоумножитель, имеющий низкий уровень шумов
Атомизатор – ртутно-гидридный генератор ГРГ-107 или ГРГ 109 (с накоплением для ртути), кварцевая кювета с возможностью пламённого нагрева.

Метод холодного пара для Hg
Пары ртути, восстановленные с помощью двухлористого олова, попадают в кварцевую кювету, находящуюся при комнатной температуре. Длина кюветы – 140 мм.

Метод летучих гидридов для As, Se и Sb
В результате реакции с боргидридом натрия образуются легколетучие гидриды, которые затем атомизируются в кварцевой кювете, нагреваемой до температуры 650 ÷ 750 C. Длина кюветы – 60мм. Нагрев осуществляется в пламени "пропан - воздух".

Основные параметры и характеристики

Элемент Диапазон измерений, мкг/л Характеристическая концентрация, мкг/л Предел обнаружения, мкг/л СКО в середине диапазона измерений, % Ртуть 0,02 ÷ 20 0,1 0,003 2 Мышьяк 0,2 ÷ 20 0,1 0,03 2 Селен 0,5 ÷ 20 0,2 0,1 2 Сурьма 0,5 ÷ 20 0,2 0,1 2

Расход образца на 1 определение, мл   – 5 ÷ 10;
Производительность, изм/час   – 30 ÷ 40.

Габариты, мм Масса, кг Спектральный блок 680 (980) x 350 x 210 27,4 Ртутно - гидридный генератор 260 x 200 x 290 5

Методическое обеспечение

Вместе со спектрометром поставляются:

Методические указания по определению ртути, мышьяка, сурьмы и селена;

Набор аттестованных методик.